采购预算
	包1
	序号
	名称
	数量
	预算（万元）

	
	1
	手术动力设备（鼻）
	1台
	4.9

	
	2
	一次性无菌耳鼻喉刨刀
	按需
	0.35





  手术动力设备（鼻）参数
1.可满足耳鼻咽喉科手术中对人体软组织的切割吸引以及骨组织的磨削处理；
*2.双接口设计，可连接分体式鼻刨手柄，也可连接一体式鼻刨刀具，自动识别； 
3.脚踏、手柄连接故障自动诊断识别；
*4.手柄采用分体式设计，降低手柄故障率；
5.转速：往复≥6000转/分，单向≥13000转/分，满足不同手术的需要；
6.手柄采用握笔式设计，重量≤100g；
7.手柄同电缆可用高温高压的方式灭菌；
8.能与多种刀头及钻头连接，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术；
9.如与医院系统连接，承担接口费。

备注：加*为重要参数，需提供证明材料

手术动力设备（鼻）配套耗材参数
一次性无菌耳鼻喉刨刀
*1.刀头采用整体设计，不需要手柄马达提供动力，可直接连接主机使用，降低使 用成本及维修成本；
[bookmark: _GoBack]*2.—体式刨削刀具的手柄和刀头为一整体，包含刀头、刀杆、传动组件、抽吸阀、抽吸接口、注水接口等。

备注:加*为重要参数，需提供证明材料
